CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, conditiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
În acest scop propunerea tehnică va conţine, în funcţie de cerinţele prevăzute în Fişa de date a achiziţiei, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Obiectul contractului
Achiziţia de „Seturi de afereza”
Nr. crt.	PRODUS	UM	Pret	Cantitate	Valoare

1	Kit pentru recoltarea trombocitelor, plasmei si eritrocitelor+Solutie anticoagulanta anticoagulant ACD-A 500 ml	kit	1442	30	43260

1. Condiţii şi termene de livrare
  1. Livrările se vor efectua lunar, la sediul Centruului de Transfuzie Sanguină Constanta, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea graficului de livrare.

1. Valabilitatea produselor
  1. Perioada de valabilitate a produselor furnizate, rămasă de la data livrării, trebuie să fie de minimum 80% din perioada de valabilitate a produsului.

SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. / crt.	Caracteristici tehnice obligatorii	Da	Nu	Argumentare prin trimitere la pagina din documentatia tehnica prezentata pentru sustinerea indeplinirii cerintei
I.	Componenta
I.1	Set pentru recoltarea trombocitelor, plasmei si eritrocitelor, solutie anticoagulanta ACD-A si solutie de conservare a eritrocitelor SAG M
I.1.1.	Setul sa fie compatibil pentru utilizare cu automatul (sistemul) de recoltare prin afereza TRIMA ACCEL
I.1.2	Setul sa fie specific protocolului de recoltare trombocite, eritrocite si optional plasma al automatului TRIMA ACCEL, procedura cu un singur abord venos
I.1.3	Setul sa permita obtinerea la sfarsitul procedurii de recoltare, a unui concentrat trombocitar de afereza deleucocitat, a unui concentrat eritrocitar de afereza resuspendat in SAG M si optional a plasmei, in functie de protocolul de recoltare al automatului TRIMA ACCEL utilizat.
I.1.4	Toate componentele setului sa fie integrate din fabricatie (sistem inchis).
I.1.5	Setul sa contina sistem de tubulaturi cu urmatoarele componente principale: / linie de recoltare cu ac de punctie venoasa integrat, cu protector post-donare al acului de punctie si punga de esantionare pre-donare in montaj comun cu holder pentru recoltarea esantioanelor de sange in eprubete vidate. / linia de anticoagulant cu perforator-conector si filtru antibacterian
I.1.6	Setul sa contina sistem de pungi cu urmatoarele componente principale: / punga pentru colectarea plasmei / doua pungi de stocare a trombocitelor cu o compozitie a plasticului care sa permita conservarea trombocitelor cel putin 5 zile / punga pentru recoltarea eritrocitelor cu tubulatura pentru resuspendarea solutiei aditive, prevazuta cu conector –perforator / punga pentru managementul aerului din sistem
I.1.7	Setul sa contina integrate urmatoarele: / Caseta compatibila aparat afereza TRIMA ACCEL / Canal separare componente sanguine / camera LRS pentru deleucocitarea trombocitelor recoltate / Sistem de recoltare a unui esantion din punga de stocare a trombocitelor
I.1.8.	Toate componentele sanguine trebuie sa fie automat separate si colectate direct in pungile corespunzatoare, pe durata procedurii
I.1.9.	Setul sa fie insotit de solutie anticoagulanta ACD-A 500 ml sterila si apirogena, cu volum de 500 ml in punga din PVC suplu, destinata procedurilor de afereza automatizata
I.1.10	Setul sa fie insotit de solutie SAG M de conservare a eritrocitelor, destinata procedurilor de afereza automatizata, sterila si apirogena, cu volum de 80 ml in punga din PVC suplu.

II.	Caracteristici generale
II.1.	Certificat CE pentru categoria generala de dispozitive medicale ofertate emis de un organism de certificare notificat, care sa ateste aprobarea Sistemului Complet de Asigurare a Calitatii in conformitate cu Directiva 93/42/EEC, anexa II Sectiunea 3, privind Dispozitivele Medicale insotit de Declaratie de conformitate CE emisa de producator.
II.2.	Inregistrare sau Notificare Ministerul Sanatatii din Romania
II.3.	Certificat emis de un organism de certificare notificat care să ateste că producatorul are implementat un sistem de management al calitatii în conformitate cu standardele ISO 9001 sau ISO 13485 sau echivalent
II.4.	Caracteristicile etichetelor de fond ale pungilor de stocare a componentelor sanguine finale, obtinute prin utilizarea seturilor de recoltare: / inviolabile; / permit marcajul cu creion sau pix; / rezistente la apa si la temperaturile de conservare specifice componentelor sanguine obtinute; inscriptiile imprimate sa nu se modifice in aceste conditii;
II.5.	Etichetele de fond vor avea inscrise informatii referitoare la: / Numarul lotului de fabricatie al setului; / Referinta (numarul) de catalog a setului;
II.6.	Perioada de valabilitate a setului, in ambalajul protector steril (de la data sterilizàrii pana la data expirarii) sa fie de minimum 2 ani.
II.7.	Caracteristicile ambalajului protector steril care asigura perioada de valabilitate si conditionarea : / ambalaj sigilat ermetic, inviolabil; / desigilare facila, dar sa nu poata fi reinchis fara urme; / conditionare: ambalare individuala a fiecarui set de recoltare; / informatii inscrise pe el: / tipul setului / specificarea sistemului de recoltare prin afereza cu care se utilizeaza setul / data expirarii valabilitatii setului / Numarul lotului de fabricatie al setului; / Referinta (numarul) de catalog al setului; / Numele si adresa producatorului; / Marcajul CE; / conditii de stocare.
II.8.	Ambalajul de transport: / să conţină acelaşi tip de set şi din acelaşi lot; / să conţină instructiuni referitoare la legenda simbolurilor inscriptionate, original al producatorului in limba engleza si/sau franceza insotite de traducerea in limba romana; / inscriptionarea urmatoarelor informatii: / tipul de set si numarul de unitati conditionate intr-un ambalaj de transport; / numele producatorului ; / data expirarii valabilitatii; / lotul de fabricatie al seturilor / conditiile de stocare	.
II.9.	Concomitent cu seturile de afereza se vor pune gratuit la dispozitia beneficiarului urmatoarele etichete secundare, autocolante, in numar corespunzator tipului de set, respectiv de componente sanguine care pot fi obtinute la sfarsitul procedurii si cantitatii livrate: / Grup sanguin OAB– RH (D); / Etichete pentru fiecare tip de component sanguin ce poate fi obtinut prin utilizarea setului, care vor contine urmatoarele informatii: / numele componentului sanguin (conform nomenclatorului de componente sanguine in vigoare) / conditiile de conservare specifice (conform nomenclatorului de componente sanguine in vigoare); / inscriptia ”Data recoltarii”, urmata de spatiu adiacent pentru completare in CTS / inscriptia ”A se utiliza inainte de”, urmata de spatiu adiacent pentru completare in CTS / pentru concentratul trombocitar de afereza: inscriptia ”Contine ……x 1011 trombocite” / „Validat” / „Deleucocitat” / Etichetele autocolante sa fie rezistente la apa si la temperaturile de conservare specifice componentelor sanguine obtinute; inscriptiile imprimate sau scrise pe eticheta sa nu se modifice in aceste conditii.

Intocmit,